[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE CLORUROS

1. PRINCIPIO DEL METODO

Consiste en hacer reaccionar el ión cloruro con el tiocianato mercúrico para formar el cloruro mercúrico y liberar el ión tiocianato.

Los iones de tiocianato reaccionan con los férricos formando un complejo naranja de tiocianato férrico. La cantidad de este complejo es proporcional a la concentración de cloruro en la muestra.

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Pipeta volumétrica de 1, 2 y 5 mL.

2.2 Micropipeta automática de capacidad de 0,1 a 1 mL.

2.3 Puntas para pipeta.

2.4 Papel filtro.

2.5 Matraz Erlenmeyer de capacidad 125 mL.

2.6 Cronómetro.

2.7 Papel pH rango universal.
2.8 Espectrofotómetro.

3. REACTIVOS

3.1 Solución de ión férrico.

3.2 Solución de tiocianato mercúrico.

3.3 Hidróxido de sodio 1 N.

3.4 Acido clorhídrico 1 N.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Lectura de una muestra.

· Coloque 25 mL de muestra preparada. Para lo cual lleve a pH 7 ya sea con Hidróxido de Sodio (NaOH) 1 N o bien con ácido Clorhídrico (HCl) diluido a 1N. Compruebe con papel pH, la mayoría de los electrodos de pH, contaminarán la muestra con cloruro. Diluya la muestra si está fuera del rango 0 a 20 ppm. Anote el factor de dilución.
· Coloque 25 mL de agua destilada en un matraz Erlenmeyer (Corresponde a blanco de muestra).

· Pipetee 2 mL de solución de tiocianato mercúrico en cada matraz Erlenmeyer, agite para mezclar.

· Pipetee 1 mL de solución de ión férrico en cada matraz Erlenmeyer. Agite para mezclar.

· Espere 2 minutos.

· Coloque el blanco en el portacelda B del espectrofotómetro. Cierre la tapa. Corra el blanco.

· Coloque la muestra preparada en el portacelda 1 del espectrofotómetro, Cierre la tapa. Corra la muestra.

· En el display aparecerá la absorbancia y el resultado en mg/L de cloruro.
4.2 Curva de calibración

· Prepare una solución de 1000 mg/L de cloruro para lo cual pese 0,420 g de Cloruro de Potasio (KCl) seco a 140°C y disuelva en agua destilada y afore a 200 mL.

· Prepare una curva de calibración preparando soluciones de 4, 8, 12, 16 y 20 mg/L de cloruro a partir de la solución de 1000 mg/L de cloruro y coloque cada una de las soluciones en matraces Erlenmeyer de 125 mL.

· Proceda como en 4.1.

5. EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Cloruro (mg/L): miligramos de cloruro leídos desde el equipo x FD. 


FD: factor de dilución
6. REFERENCIAS
· American Public Health Association (APHA), American water works association (AWWA), pollution control federation (WPCF). 1985. Standard methods for examination of water and wastewater. 15th ed. Washington 407 A. 271.
PAGE  
3

