[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE FENOLES TOTALES UV

1.
PRINCIPIO DEL METODO

El objetivo de este método es la obtención mediante un análisis rápido de la cantidad de compuestos aromáticos presentes, tanto en la alimentación, como en el efluente, así como los perfiles del reactor.

Este método consiste en la realización de una prueba espectrofotométrica UV a una longitud de onda de 215 nm, longitud a la 
cual existe un máximo de absorción para este tipo de compuestos 
aromáticos, por tanto podemos relacionar la concentración con la medida de absorbancia.

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Espectrofotómetro a ser usado a 215 nm.

2.2 Pipeta automática de capacidad de 1 a 5 mL y de 10 a 100 µL.

2.3 Puntas para pipeta

2.4 Cubetas de cuarzo
3.
REACTIVOS Y SOLUCIONES

3.1 Solución buffer de KH2PO4 0,2 M: pesar 27,22 g de KH2PO4 y disolver en agua destilada, ajustar el pH a 6,0 con NaOH 30% y aforar a 1 L.

3.2 Solución de NaOH 30 %: pesar 30 g de NaOH y disolver en 100 mL de agua destilada.

4.
PROCEDIMIENTO

4.1
Recta de calibrado: preparar unas cinco soluciones de fenol de concentración conocida de manera que la concentración máxima de fenol presente una absorbancia no mayor a 0,9 a una longitud de onda de 215 nm, para lo cual se prepara una solución de fenol de 1000 ppm (1 g/L). Las diluciones de fenol que se realizan para la curva de calibración van de 0-300 ppm para luego medir de igual forma como se realiza en la muestra.


Blanco: puesta a cero en el espectrofotómetro a 215 nm con blanco de Buffer.
4.2 Determinación: la muestra a la cual se le practica el análisis se debe filtrar para luego poner en una cubeta de cuarzo 2 mL de Buffer y 100 µL de la muestra problema previamente filtrada.


Los valores de absorbancia obtenidos deben estar en el rango 0,2 a 0,8, de no ser así, adecuar la dilución correcta de la muestra.
5.
CALCULOS Y RESULTADOS


Fenoles totales UV (mg/L): Concentración (mg/L) que registra el equipo x FD
Donde:

FD: factor de dilución.
6.        REFERENCIAS
· American Public Health Association (APHA), American water works association (AWWA), pollution control federation (WPCF). 2005. Standard methods for examination of water and wastewater. 21th ed. Washington. 5-47.

PAGE  
3

