[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE FOSFORO TOTAL

1. PRINCIPIO DEL METODO

La determinación de fósforo incluye dos pasos principales, conversión de las diferentes formas de fósforo a ortofosfato disuelto y detección colorimétrica. El presente instructivo incluye el método de digestión con persulfato y la determinación colorimétrica, en la cual el ortofosfato reacciona con molibdato de amonio y tartrato antimonílico bajo condiciones ácidas para formar el ácido heteropoliácido fosfomolíbdico que en presencia de ácido ascórbico se reduce a azul de molibdeno.

2. APARATOS Y EQUIPOS
2.1 Plancha calefactora de superficie de 30 x 50 cm. es adecuada.

2.2 Elementos de seguridad (gafas, guantes).

2.3 Campana de extracción.

2.4 Autoclave recipiente para operar presión de 98 kPa a 137 kPa.

2.5 Espectrofotómetro para ser usado a 890 nm.

2.6 Material de vidrio convencional.

· Contaminación por fosfato es común debido a la absorción en la superficie del vidrio. Evitar el uso de detergentes que contienen fosfato. Lavar todo el material de vidrio con HCl diluido, caliente y enjuague bien con agua reactiva. Preferentemente, reservar material de vidrio sólo para determinación de fósforo.

3. REACTIVOS Y SOLUCIONES

3.1 Hidróxido de sodio 1N: disolver 40 g de NaOH en agua reactiva y diluir a 1 L.

3.2 Acido sulfúrico al 30 % v/v: añadir cuidadosamente 300 mL de ácido sulfúrico (95-97 %, d: 1,848 g/mL a aprox. 600 mL de agua mili-Q, enfriar y diluir a 1 L con agua mili-Q.

3.3 Solución patrón de fósforo 50 mg/L: disolver 219,5 mg de KH2PO4  anhidro y diluir a 1 L.

3.4 Solución indicadora de fenolftaleína: disolver 5 g de sal disódica de fenolftaleína en agua mezclada con etanol, y diluir a 1 lL.

3.5 Ácido sulfúrico 5 N: diluir 70 mL de ácido sulfúrico concentrado a 500 mL con agua mili-Q.

3.6 Solución de tartrato antimonílico potásico: disolver 1,3715 g de K (SbO) C4H4O6 x 1/2H2O en 400 mL de agua mili-Q en un matraz de 500 mL y diluir a volumen. Conservar en frasco con tapón de vidrio.

3.7 Solución de molibdato de amonio: disolver 20 g de (NH4)6Mo7O24 x 4H2O en 500 mL de agua mili-Q. Conservar en frasco con tapón de vidrio.

3.8 Ácido ascórbico 0,01 M: disolver 1,76 g de ácido ascórbico en 100 mL de agua mili-Q. La solución es estable durante una semana a 4°C.

3.9 Reactivo combinado: para 100 mL de reactivo combinado mezclar: 50 mL de ácido sulfúrico 5N, 5 mL de solución de potasio antimonil tartrato, 15 mL de solución de molibdato de amonio y 30 mL de solución de ácido ascórbico. Mezclar tras la adición de cada reactivo. Dejar que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos y seguir el orden citado. Si apareciera turbidez en el reactivo combinado, agitar y dejar reposar unos minutos hasta que desaparezca. El reactivo es estable durante 4 h.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Digestión con persulfato.

· Tomar 50 mL de muestra o una porción diluida a 50 mL en un frasco de digestión, agregar una gota de solución de fenolftaleína, si se desarrolla un color rosado agregar H2SO4 30 % v/v gota a gota para descartar el color.

· Agregar 1 mL de H2SO4 30 % v/v y 0,5 g de K2S2O8 sólido.

· Calentar en autoclave 30 min. bajo presión de 98 kPa a 137 kPa.

· Enfriar y agregar una gota de solución indicadora de fenolftaleína luego neutralizar a un color rosado pálido con NaOH 1 N.

· Aforar a 100 mL con agua mili-Q. En esta etapa en algunas muestras puede formarse un precipitado que no debe filtrarse. Agitar bien en el caso que se requiera tomar una alícuota posterior. El precipitado posiblemente de fosfato de calcio se disuelve bajo las condiciones ácidas de la determinación colorimétrica.

· Determinar el fósforo total de la muestra tratada por el método colorimétrico preparando una serie de estándares que contengan diferentes concentraciones de fósforo y tratados con el proceso de digestión en paralelo con la muestra.

4.2 Método colorimétrico del ácido ascórbico.

4.2.1
Desarrollo de color en la muestra: añadir 8 mL del reactivo combinado y mezclar, después de 10 minutos y no más de 30 minutos. Medir la absorbancia de la muestra a 890 nm, usando un blanco de agua mili-Q como solución de referencia. 

4.2.2 Preparación de la curva de calibración: preparar una curva de calibración usando diferentes volúmenes de soluciones estándares de fósforo digeridas y proceder como en 4.2.1. 
5 EXPRESIÓN DE RESULTADOS
De la curva de calibración, leer la concentración de fósforo correspondiente a la medida de absorbancia de la muestra obtenida en 4.2.2.

Fósforo (mg/L): (A: B) x 1000

Donde:
A: Concentración (mg) de fósforo de la curva de calibración.

B: volumen original de muestra, mL.
6 INTERFERENCIAS

Los arseniatos reaccionan con el reactivo de molibdato y producen un color similar al formado con el fosfato. Concentraciones de arsenito tan bajos como 0,1 mg As/L interfieren en la determinación de fosfato. El cromo hexavalente y NO2- interfieren y dan resultados un 3 % más bajos cuando se presentan en concentraciones de 1 mg/L y del 10 al 15 % más bajos cuando se presentan en concentraciones de 10 mg/L. Sulfuros (Na2S) y silicatos no interfieren a concentraciones de 1 y 10 mg/L.

7.      REFERENCIAS
· Strickland, J. and Parsons, T. 1968. A practical handbook of seawater análisis. 1th Ed. Fisheries Research Board of Canada, Ottawa, Ont. Bulletin 167.

PAGE  
4

