[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES.

1. PRINCIPIO DEL METODO

El residuo suspendido volátil corresponde al residuo que se ha volatilizado luego de que el filtro que contiene los sólidos  suspendidos totales ha sido expuesto a 550°C. 

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Cápsula de porcelana.

2.2 Filtro fibra de vidrio.

2.3 Desecador.

2.4 Balanza analítica. 

2.5 Mufla.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Ingresar el filtro con los sólidos suspendidos totales dentro de una cápsula y esta a una mufla que esté a 550°C por 30 minutos.

3.2 Apagar la mufla y esperar que la temperatura de la mufla disminuya para retirar la cápsula con el filtro desde la mufla, colocar en un desecador y pesar (registrar este peso en gramos como C).

4. EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Sólidos Volátiles (g/L): (B-C) x 1000/V (ml)

B: peso del filtro más residuo Sólidos Suspendidos Totales (SST).


C: peso del filtro con las cenizas.


V: volumen de muestra: medidos en mL.

5. REFERENCIAS

· American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Pollution Control Federation (WPCF). 2005. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 21th ed. Washington 2-59.
PAGE  
1

