[image: image1.jpg]Grupo de
Ingenieria
y Biotecnologia
Ambiental




[image: image2.png]


[image: image3.png]




TECNICA ANALITICA PARA LA DETERMINACION DE SOLIDOS TOTALES.

1. PRINCIPIO DEL METODO

El residuo suspendido total corresponde al residuo que  queda luego de que una muestra de agua o residuo puesta en una cápsula de porcelana es evaporada y secada a 103-105°C. El incremento del peso de la cápsula representa los sólidos totales.

2. APARATOS Y EQUIPOS

2.1 Cápsula de porcelana.

2.2 Estufa de secado.

2.3 Desecador.

2.4 Balanza analítica. 

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Registrar el peso en gramos de una cápsula de porcelana limpia y seca (A).

3.2 Adicionar un volumen medido de muestra (10 mL) sobre la cápsula de porcelana (registrar este volumen como V), se puede cambiar el volumen en función de la concentración esperada, el residuo a determinar debe estar comprendido entre 2,5 y 200 mg.

3.3 Colocar la cápsula de porcelana con la muestra a evaporar y secar en una estufa de secado de 103-105°C de un día para otro.

3.4 Retirar la cápsula  desde la estufa y colocar en desecador para luego pesar la cápsula (registrar el peso de ésta como B).

4. CALCULOS Y RESULTADOS

Sólidos totales (g/L): (B-A) x 1000/V
Donde:
             A: peso de la cápsula vacía.


B: peso de la cápsula más el residuo.


V: volumen de muestra: medidos en ml.

5. REFERENCIAS
· American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), Pollution Control Federation (WPCF). 2005. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 21th ed. Washington 2-56.
PAGE  
2

